吉林石化公司质量检验中心                            X荧光硫分析仪规格书

一、总则

投标方提供的X荧光硫分析仪技术规范应与本招标书中规定的要求相一致。本协议技术条款中带*号条款为关键条款，作为投标否决项。

本规格书适用于X荧光硫分析仪，它提出了X荧光硫分析仪的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的最低技术要求。

本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本招标书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，并满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

投标方必须执行本规格书所列标准。当标准之间要求不一致时，应按要求高的技术条款的标准执行。本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合现行最新版本的标准和本招标书的优质产品。

若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于X荧光硫分析仪安装运行原则，由招标方确定。

按本规格书要求，投标方将提出合同X荧光硫分析仪的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。

投标方中标后，需与招标方签订技术协议。

在合同签订后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在X荧光硫分析仪投入使用前，投标方应在设计上给以修改而不增加X荧光硫分析仪的费用。

本规格书未尽事宜，由买卖双方在合同技术谈判时协商确定。

二 、供货范围

1 一般要求

1.1 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单及详细的规格型号。

1.2 提供备品备件清单及详细的规格型号。

1.3 提供所供设备中的外购件清单。

1.4本次采购主要用于检测柴油、石脑油、航煤、己烷、加氢汽油等炼油化工样品中总硫，保证分析数据准确、快速。

2 供货范围

*2.1 本附件规定了X荧光硫分析仪的供货范围，投标方保证提供X荧光硫分析仪为全新的、进口原装的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，包括仪器主机、工作站和专用软件等构成。X荧光硫分析仪的技术性能符合本技术规范书的要求。

*2.2 测量范围：符合最新版GB/T11140或最新版GB/T17040方法标准中要求。

2.3  波长色散X荧光分析仪，其配套的波长检测器范围为0.52nm～0.55nm(最适宜在0.537nm处)。具有对硫的最适宜灵敏度，仪器应配备下述装置：

2.3.1光程，由仪器供应商指定，氦是比较适合的，空气和氮气次之。

2.3.2 脉冲高度检测器，或其它能力甄别装置。

2.3.3 检测器，用于检测其波长在0.52nm～0.55nm的X射线。

2.3.4 分光晶体，适用于检测器角度范围内硫Kα和背景X射线的色散。通常使用季戊四醇或锗。也可参考仪器供应商的意见，使用一些其它的晶体。

2.3.5 X射线管，能激发硫Kα辐射。尽管可使用其它阳极管，但带有铑、铬和钪阳极管最为常用。

*2.4  满足或高于最新版GB/T11140或最新版GB/T17040方法标准中精度要求。

2.5具体供货范围：（不限于此）

2.5.1硬件配置：

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 重量 kg | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X荧光硫分析仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 工作站 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 配套样品杯 |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 3 | 配套杯膜 |  | 个 | 1000 |  |  |  |
| 4 | 油中硫标准样品 带认证证书 |  | 个 | 20 |  |  | 低浓度原装进口；高浓度中国 石油科学研究院 |
| 5 | 校正仪器基准物质 |  | 套 | 1 |  |  | 每三个月或者半年校对一次 设备稳定性 |

2.5.2资料要求：（选项可选）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器和附件装箱清单 | 套 | 1 | 厂家提供 |
| 2 | 仪器质量合格检定证明文件 | 套 | 1 | 原厂出具 |
| 3 | 仪器使用说明和维护手册 | 套 | 2 | 中英文各1份 |
| 4 | 使用说明和维护手册（电子版） | 套 | 2 | 中英文各一份 |
| 5 | 工厂通过的质量认证 | 套 | 1 | 厂家提供 |

2.6 投标方应提供详细供货清单，清单中应说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于X荧光硫分析仪使用中所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行的同时补足。

3 供货清单（由投标方填写）

3.1投标方提供的供货范围（不限于此）

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 重量 kg | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X荧光硫分析仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |

三、技术要求

1.执行规范和标准

投标方所投标产品需按照X荧光硫分析仪的标准进行生产制造。所有的标准和规范必须是国际通用的标准和规范，并不得低于中国目前所采用的标准和规范。

*2.设备技术条件及要求

*用途：主要用于检测柴油、石脑油、航煤、己烷及各种原料油中总硫，必须满足符合最新版ASTM D2622或ASTM D4294标准要求。

设备名称：X荧光硫分析仪；

*2.1技术要求：

2.1.1 适用于石油产品超低硫分析。

2.1.2标准要求：符合最新版ASTM D2622或ASTM D4294。

2.1.3检测下限：0.2mg/kg

2.1.4重复性：

| 总硫含量 | 标准偏差 |
| --- | --- |
| 1mg/kg | 0.1mg/kg |
| 10mg/kg | 0.4mg/kg |
| 100mg/kg | 1.0mg/kg |
| 500mg/kg | 1.7mg/kg |

2.1.5分析时间30-300秒

2.1.6直接检测，无需样品转化及惰性气体消耗

2.1.7无接触，无裁剪的样品杯膜

2.1.8环境条件：环境温度5℃-40℃

2.1.9电源要求：220V，50HZ，符合中国标准。

*2.2投标人需提供从2014年至今，在石油化工行业中，与投标产品同系列X荧光硫分析仪的销售业绩不少于5个，业绩表应含有以下内容：销售过的用户联系人、联系方式、单位、职务；提供与业绩表对应的合同复印件，方认为是有效业绩（用户有权利逐一核实，如果提供不真实的业绩则被否决竞价资格。已供货的，用户有权要求无条件退货，一切损失由供应商负责）。

业绩表如下：

| 序号 | 销售过的用户联系人 | 联系人部门 | 职务 | 销售时间 | 数量（台） | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

●核实有效业绩证明文件要求：

（1）有效证明文件形式：有效销售合同或增值税发票。

（2）有效证明文件内容：有效证明文件中至少应包括：货物品种、规格、数量、用户名称、销售时间、联系人及联系方式。

3.设计与供货的界限及接口要求

3.1其它产品有附件或其它零件要齐全，并要包装妥善后方可发运，以免损坏；

3.2所需的专用工具；

3.3投标方职责：

3.3.1在合同生效之日起，投标方对供货的设备承担以下义务：

3.3.1.1负责按时提供供货范围内的分析仪设备、安装材料，内外部连接电缆；

3.3.1.2负责按时向招标方提供说明书、数据资料和供货清单；

3.3.1.3负责保证X荧光硫分析仪的质量；

3.3.1.4负责X荧光硫分析仪出厂检验、保管及运达指定地点；

3.3.1.5负责指导X荧光硫分析仪的在现场的开箱、检查、安装、调试工作。

4.技术资料及交付进度：

4.1投标方向招标方发货时随机供应的资料；

4.2 X荧光硫分析仪的操作、保养说明书(包括电子版)；

4.3 X荧光硫分析仪的维修说明及维修质量标准；

4.4 X荧光硫分析仪的及主要附件的检验合格证书；

4.5备品备件和专用工具一览表；

4.6安装要求及安装质量标准；

4.7所采用的规程、规范和标准的复印件；

5.交货验收、性能试验、性能保证、质保与售后要求 。

5.1 验收：

5.1.1本条款用于合同执行期间对投标方所提供的X荧光硫分析仪进行检验、性能验收试验，确保所提供的X荧光硫分析仪符合技术规范的要求。

5.1.2验收内容：

5.1.2.1供方保证所提供的设备为原厂近期生产的全新产品；

5.1.2.2现场验收时，供方应出具原产地证明和制造商出厂时的仪器性能测试报告和检验合格证。现场开箱验收应达到如下要求：所有设备的外观、喷漆、电缆的外壳和接头完好，铭牌正确；所有设备的附件、备件必须完整、齐全，标识清楚；所有的设备资料必须完整，提供中文或英文操作维护手册；

5.1.2.3仪器到货后，需方负责提供必要的实验室条件，供方在收到需方回执后7日内，负责仪器的安装、调试，安装调试后，由需方组织技术验收；

5.1.2.4验收采用供方提供的标准样品、标准方法和需方提供的样品、方法使用本仪器进行测试、考核。验收标准必须达到本协议所规定的主要功能和技术指标，同时还要达到该仪器使用说明书中所承诺的功能和技术指标；

考核达到上述内容后，方可认定验收合格。

5.2、质保与售后：

5.2.1仪器到货后，由厂家工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试，调试内容按照要求进行安装核对清单。安装调试结束，双方签字盖章确认。仪器进入保修期，保修期为安装调试合格后12个月。制造商产品在质保期内出现因产品本身原因造成的质量问题时，制造商提供免费保修服务。质保期外的，为仪器提供长期维修服务；

5.2.2供方对仪器的软件提供免费升级服务（不涉及硬件的更换）

5.2.3制造商应在仪器出故障8小时回复，72小时到现场进行维修，直到仪器正常工作；

5.2.4质保期后长期优惠提供备品备件和及时的售后服务，厂家提供良好技术支持及服务；

5.2.5必须保证仪器在3年内运行稳定，仪器的各项指标均在本技术要求范围内。

5.2.6售后服务必须通过ISO9001认证。

5.3现场服务及培训：

5.3.1仪器到货后，投标方到现场安装仪器，并提供2人3天免费培训，免费提供培训教材，培训要达到受训人员能熟练掌握仪器的各项功能，能够独立操作、独立进行仪器的常规维修、维护。

6、包装、运输：

6.1按国家有关标准执行，不损坏物资为原则；包装物及标识的具体要求:包装物牢固可靠，应注明设备名称、规格型号、到货具体地址，包装费用由卖方承担。 包装不符合标准或约定,造成货物毁损灭失或其他后果的,由卖方承担相应责任。