- 附件

- 海洋石油工程股份有限公司多相流量计（分离式）供应商资源开发公开征集信息

1．需求概况:

多相流量计用于海上平台单井计量；现诚邀具备产品生产和研发能力的供应商资源，提供满足海上油气项目需求的多相流量计。

2．技术要求：

分离式多相流量计主要由旋流分离器、控制阀组、液位仪表、流量计及流量计算机等组成。

多相流量计进出口的工艺连接方式为法兰连接，分离器需满足相应压力容器规格书要求，管汇材质需满足相应工艺流程管线材质要求，一般为碳钢、双相钢。

橇内阀门的阀体、法兰、阀芯、阀座和阀杆材质需满足相应工艺流程管线材质要求，一般为碳钢、316SS、双相钢；阀门的工艺连接尺寸和磅级需满足ANSI B16.5要求；控制阀密封等级IV；控制阀执行机构的弹簧不外漏，有阀盖保护；供应商需提供控制阀门的计算书；阀门及执行机构防腐喷涂能满足海洋环境喷涂要求。

橇内仪表的各部件材质需满足数据表要求，一般为316SS、双相钢；变送器应满足Exd II B T4，IP56要求，精度为±0.1%；液位仪表的工艺连接尺寸和磅级需满足ANSI B16.5要求，并进行无损检测；

流量计的测量管、法兰、测量元件等材质需满足数据表要求，一般为316SS、双相钢；工艺连接尺寸和磅级需满足ANSI B16.5要求；供应商需提供流量计的选型计算报告；液相精度为±5%，气相精度为±10%，含水率为±2%；流量计应满足Exd II B T4，IP56要求；

供应商应提供防爆接线箱及电缆填料函；接线箱材质为316SS，满足Exd II B T4，IP56要求；填料函材质为316SS或黄铜镀镍，满足Exd II B T4要求；

3.  资质要求：

仪表设备应提供产品防爆证书，防护证书或防护等级试验报告。

应该供中国国家质量技术监督局或ASME颁发的压力容器证书。

4．联系人：

有意提供和开发该类产品的供应商，诚邀联系以下人员：

商务联系人：孔爱民

电 话：022-59898231

邮 箱：kongaim2@cooec.com.cn

联系人：赵孟君

电  话：022 6690 8095

邮  箱：zhaomj2@cnooc.com.cn