DAC1000工业化制备色谱系统用户需求

Use Requirement for DAC1000 Industrial Preparative Chromatography System

| 起草人： Prepared by | 123车间 | 起草日期： Date |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： Reviewed by | 123车间 | 审核日期： Date |  |
| 审核人： Reviewed by | API QA | 审核日期： Date |  |
| 审核人： Reviewed by | API 装备部 | 审核日期： Date |  |
| 审核人： Reviewed by | EHS | 审核日期： #### Date |  |
| 审核人： Reviewed by | 验证部 | 审核日期： #### Date |  |
| 审核人： Reviewed by | API QA 经理 | 审核日期： #### Date |  |
| 批准人： Approved by | API质量总监 | 批准日期： #### Date |  |

# 概述

1.1  项目介绍：现根据微生物原料药第三事业部（以下简称：微三事业部）123车间提取二奥利司他扩产项目建设需要，需配置2套1000DAC高效层析系统，实现原料分离纯化要求。

1.2  目的：本需求文件旨在从项目和系统的角度阐述用户技术需求，描述对该设备的工作过程及功能的期望。包括GMP等相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是设备设计和验证的可接受标准的依据。

1.3  范围：微三事业部123车间提取二新增DAC1000系统，该系统将包含：输送泵、柱体、紫外检测及馏分收集单元、控制单元和其它必需的相关辅助设备及配件。

1.4  法规标准

该设备用于药品生产，因此必需符合以下法规、政策和海正的验证程序要求，主要包括：

- H2-SOP-VAL-G001验证管理程序

- 中国cGMP

- 欧盟cGMP

- FDA 21 CFR Part 210、211

- GB/T5226.1-2008、GB/T5226.2-2008 机械安全机械电气设备标准

1.5  设备描述：系统分为输液系统、1000mm动态轴向压缩色谱柱、液路控制与馏分收集系统、检测及电气控制系统、软件系统等。

# 职责

2.1 123车间：负责起草和审核用户需求标准。

2.2 API QA：负责审核用户需求标准中涉及质量控制和法律法规等相关内容。

2.3 API QA经理：负责审核用户需求标准。

2.4 API装备部：负责审核用户需求标准。

2.5 EHS：负责审核用户需求标准。

2.6 验证部：负责审核用户需求标准。

2.7 API质量总监：负责批准用户需求标准。

2.8 供应商：负责按照用户需求标准设计建造设备，并在规定的时间内交货，及时作好安装调试工作，培训用户设备的使用操作维护方法，协助用户完成设备的验证，并有相关的文件资料，相应的备品备件，以及对设备进行维护保养。

# 工艺要求

将需要分离的上柱液通过输液泵上样后，通过输液泵系统将洗脱溶剂泵入色谱柱对样品进行洗脱，洗脱液通过 UV 检测系统，根据检测系统接收到的紫外信号对洗脱液进行废液排放或样品分段收集，从而达到上柱液的分离。

# 技术要求

4.1工艺及设备需求

| URS编号 | 具体要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 实现原料分离纯化。 | 必需 |
| URS002 | 系统组成：输液泵、色谱柱、控制、检测、馏分收集等。 | 必需 |
| URS003 | 输液泵：最大流量50L/min，耐压为10MPa，流量精度不小于±1.5%，泵上有安全阀，具有超压保护功能，当系统压力超过最高工作压力安全值时自动停机并打开且通过废液排放口泄压，以保护色谱系统。 | 必需 |
| URS004 | 色谱柱为动态轴向上油缸压缩柱模式，耐压10MPa。 色谱柱内径1000mm，填料装填高度250mm。 筛板选择需满足对填料直径10μm的截留。 | 必需 |
| URS005 | 检测器：紫外可见光检测器，大容量光纤流通池，波长范围190~700nm，基线噪声不大于±2×10-5Au（at 254nm），基线漂移不大于4×10-4Au/h（at 254nm）。通讯模式LAN口通讯。 | 必需 |
| URS006 | 流量计：质量流量计2个，耐压为10MPa，测量精度不小于±0.2%。 压力变送器量程：0~10MPa，耐压为10MPa。 | 必需 |
| URS007 | 收集通道名称可以自己编辑。可以分别采用手、自动收集两种模式。 | 必需 |
| URS008 | 管路系统连接方式为焊接、螺纹、快装方式，材质316L。 | 必需 |
| URS009 | 防爆柜要求为正压防爆柜，所有与电相关设备将都至于其内部，以避免爆炸的发生。 | 必需 |
| URS010 | 记录备份功能：现场集成防爆触摸屏，记录生产全过程中的数据（如色谱图、压力-时间图、梯度等），并能对图谱进行打印保存。所有生产数据应能够进行备份和恢复，保证计算机出现异常后生产数据能有效的恢复。 | 必需 |
| URS011 | 用户权限管理：系统权限分级管理，至少需满足3级权限，分别是管理员、工艺员、操作者，要求具备每个人都独有单独的账户和密码，可以设定密码有效期，具有密码过期提醒功能，且各用户能自行修改其密码。 | 必需 |
| URS012 | 系统具有自动锁屏和用户切换功能，锁屏和切换用户时不影响后台程序运行，并且用户切换后能进行设备操作。 | 必需 |
| URS013 | 计算功能：对色谱柱性能进行计算，如对色谱峰的理论塔板数、分离度、对称系数、拖尾因子等数据进行计算。 | 必需 |
| URS014 | 与物料接触部件：金属的选用316L不锈钢材质制作，非金属的为PTFE。不与物料接触部件：要求选用304不锈钢材质制作。 | 必需 |

4.2自控要求

| URS编号 | 具体要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS015 | 系统进样分为自动进样、柱效测试进样两种模式。正常工作时采取输液泵自动进样；柱效测试时采用手动进样阀进样。 | 必需 |
| URS016 | 系统集成自动操作；可以采用自动收集和手动收集两种模式，并在同一次梯度洗脱中自由切换（可以设置一参数或双参数因子的收集模式）。 | 必需 |
| URS017 | 系统能在线监控整套纯化系统运行过程中的各个参数，能同时显示设定和实际参数值；如时间、流量、柱压、装柱压力、样品出峰情况等，并可对重要参数进行设置，如压力等参数超出设置范围时该系统能做出相关响应（报警或自动停止运行）。 | 必需 |
| URS018 | P&ID功能：能显示当前系统运行状态，并可以从 P&ID 的相关部件按钮中控制整套纯化系统的运行，能完成包括但不限于以下操作：能设定相关参数以保证系统的正常运行，如系统压力上限等；设置检测器相关参数，如检测波长。 | 必需 |

4.3 EHS要求

| URS编号 | 具体要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS019 | 所提供的电气设备/仪表均需采用防爆型，防爆等级为：ExdIIBT4。 | 必需 |
| URS020 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、润滑装置。 | 必需 |
| URS021 | 设备运行时噪音在距设备1m处应低于85分贝。 | 必需 |
| URS022 | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计需符合人机工程学原理。 | 必需 |
| URS023 | 配有紧急停车，故障检测、报警。如果设备有故障或失效的情况，设备必须包含所有必要的保护装置以确保人员、设备和物料的安全状态。 | 必需 |

# 5.   服务要求

5.1  包装运输要求

| URS编号 | 具体要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS024 | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。 | 必需 |
| URS025 | 到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必需 |

5.2  备品备件要求

| URS编号 | 具体要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS026 | 需提供设备主要易损易耗件（泵头高压密封圈、氘灯）。 | 必需 |
| URS027 | 需提供设备拆装的专用工具。 | 必需 |

5.3  安装调试要求

| URS编号 | 具体要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS028 | 设备到货拆箱时，供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |
| URS029 | 设备订购后供应商负责按我方要求进行安装、调试。 | 必需 |

5.4  培训要求

| URS编号 | 具体要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS030 | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练度，由双方人员认可，费用由供应商自理。 | 必需 |

5.5  文件资料要求

| URS编号 | 具体要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS031 | 需提供部件清单和文件清单。 | 必需 |
| URS032 | 需提供设备总图、PID图。 | 必需 |
| URS033 | 需提供设备操作保养手册或说明书。 | 必需 |
| URS034 | 需提供设备附属配件清单，两年内易损坏品之建议清单。 | 必需 |
| URS035 | 需提供电气图（电路值配线以符号标明于接在线以便核查）。 | 必需 |

5.6  验证要求

| URS编号 | 具体要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS036 | 供应商提供DQ/IQ/OQ方案并得到用户审核批准，并在用户的见证下完成DQ/IQ/OQ。 | 必需 |
| URS037 | 供应商应协助用户完成PQ。 | 期望 |

# 6.   时限要求

6.1  功能说明/设计说明/DQ方案提交：订单确定后4周内交付海正审核。

6.2  FAT/SAT/IQ/OQ方案提交：各方案执行前一周交付海正审核。

# 7.   版本历史修改

| 版本号 | 修订原因 | 主要修订内容 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 新订 | 新订 |